Załącznik nr 6

FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY

Spełnienie wymagań dotyczących optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES.

Dotyczy: TNS-01-2020: Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie zestawu optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

| L.p. | Wymagania dotyczące urządzenia | Spełnienie wymagań TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymagania normatywne | - urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11885:2009: Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) |  |  |
|  | - możliwość oznaczania w zmineralizowanych próbkach ścieków (mineralizacja mikrofalowa: 20 ml próbki mineralizowane w 3 ml kwasu azotowego (V)) następujących parametrów: - cynk, miedź od 0,05 mg/l - wanad, arsen, nikiel, ołów od 0,010 mg/l - srebro, chrom ogólny od 0,002 mg/l - kadm, rtęć od 0,0005 mg/l |  |  |
|  | - możliwość oznaczania w zmineralizowanych próbkach osadów ściekowych (mineralizacja mikrofalowa: ok. 0,5 g lub ok. 0,2 g próbki mineralizowane w 2 ml kwasu solnego i 6 ml kwasu azotowego (V)) następujących parametrów: - miedź od 2 mg/l - cynk, chrom ogólny od 1 mg/l - ołów, wapń od 0,5 mg/l - nikiel od 0,2 mg/l - kadm, magnez od 0,05 mg/l - rtęć od 1 µg/l |  |  |
| 2. System wprowadzania próbek | - szybka stabilizacja i gotowość do pracy aparatu od momentu jego włączenia tzw. „zimny start”; ≤ 10 min |  |  |
|  | - możliwość całkowitego wyłączenia aparatu wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  |  |
|  | - palnik umieszczony pionowo |  |  |
|  | - kwarcowy palnik rozbieralny i wyposażony w dysze korundowe lub kwarcowe |  |  |
|  | - palnik nie wymagający stosowania narzędzi przy montażu i wymianie |  |  |
|  | - budowa systemu wprowadzania próbek umożliwiająca wymianę całego systemu bez użycia narzędzi |  |  |
|  | - układ wprowadzania próbki zawierający komorę mgielną cyklonową |  |  |
|  | - rozpylacz koncentryczny typu MiraMist |  |  |
|  | - możliwość współpracy z automatycznym podajnikiem próbek |  |  |
|  | - masowy regulator przepływu gazu nebulizującego |  |  |
|  | - system wprowadzania próbek regulowany (nawet w czasie palenia plazmy), zapewniający uzyskanie optymalnych osiągów w zależności od rodzaju analizowanych próbek |  |  |
|  | - komora mgielna i elementy palnika powinny być odporne na działanie wszystkich rozpuszczalników m. in. stężonych kwasów |  |  |
| 3. Pompa perystaltyczna | - pompa perystaltyczna posiadająca co najmniej 4 kanały zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków, min. 12-rolkowa |  |  |
| 4. System optyczny | - zakres spektralny co najmniej od 165 do 900 nm zarówno dla obserwacji osiowej jak i radialnej, pomiar dowolnej linii w całym użytecznym zakresie spektralnym |  |  |
|  | - możliwość pracy w trybie radialnym i wzdłuż osi palnika w czasie jednego pomiaru (również dla tej samej linii analitycznej) |  |  |
|  | - siatka dyfrakcyjna typu Echelle |  |  |
|  | - dynamiczna korekcja długości fali |  |  |
|  | - rozdzielczość rzeczywista ≤ 0,009 nm dla całego zakresu spektralnego |  |  |
|  | - możliwość obserwacji stożka plazmy za pomocą kamery |  |  |
|  | - odcięcie zimnego stożka plazmy za pomocą noża powietrznego |  |  |
|  | - bezobsługowy układ optyczny |  |  |
| 5. Generator RF | -półprzewodnikowy typu „free running”, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych) |  |  |
|  | - minimalny zakres regulacji mocy od 1000 do 1500 W |  |  |
|  | - częstotliwość pozwalająca na oznaczanie wymagających pierwiastków (np. Mg); ≥ 40 MHz |  |  |
|  | - system zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie, nawet przy zmianie matrycy analizowanej próbki |  |  |
|  | - technologia indukcji plazmy zapewniająca zużycie argonu ≤ 11 l/min w pełnym zakresie mocy oraz tolerancję na złożone matryce próbek |  |  |
| 6. Detektory | - system detekcji oparty na detektorze lub detektorach półprzewodnikowych |  |  |
|  | - min dwa detektory półprzewodnikowe zapewniające rzeczywisty i prawdziwie jednoczesny pomiar linii analitycznych w zakresie UV i VIS widma spektralnego |  |  |
|  | - jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tła po obu stronach pików (w dowolnych miejscach) |  |  |
| 7. Oprogramowanie sterujące | - biblioteka zawierająca minimum 50000 linii emisyjnych z możliwością jej poszerzania o kolejne linie |  |  |
|  | - zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania otrzymanych widm oraz możliwość dobierania optymalnych parametrów pomiarów (takich jak przepływy gazów, moc generatora) |  |  |
|  | - wielozadaniowe oprogramowanie, zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników |  |  |
|  | - oprogramowanie komputera i spektrometru w języku polskim lub języku angielskim |  |  |
|  | - parametry domyślne dla każdego pierwiastka |  |  |
|  | - możliwość analizowania i przeliczania otrzymanych wyników bez konieczności wykonywania ponownej analizy |  |  |
|  | - algorytmy pozwalające na korekcję interferencji spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami (np. użyciem linii alternatywnych) |  |  |
|  | - wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru |  |  |
|  | - możliwość przeprowadzenia standardowych metod kalibracji wielopierwiastkowej oraz metod dodatku wzorca |  |  |
|  | - możliwość wykonanie analizy półilościowej nieznanej próbki |  |  |
|  | - możliwość eksportu wyników do innych pakietów oprogramowania (Word, Excel itp.) |  |  |
|  | - gotowe szablony raportów analitycznych |  |  |
|  | - oprogramowanie wspierające pracę analityka (linie rekomendowane, inteligentny system unikania interferencji, wybieranie linii spektralnych z uwzględnieniem interferencji występujących między analizowanymi pierwiastkami) |  |  |
|  | - wymagany dostęp do co najmniej 90 % widma w oferowanym zakresie |  |  |
|  | - wielozadaniowe oprogramowanie pracujące w środowisku MS Windows, zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbka wyników |  |  |
|  | - możliwość matematycznej kompensacji efektów wpływów spektralnych |  |  |
|  | - możliwość stosowania różnych standardów wewnętrznych |  |  |
| 8. Zestaw komputerowy | - procesor - min. Intel Core i7, taktowanie powyżej 3,0 GHz |  |  |
|  | - pamięć RAM – 32 GB |  |  |
|  | - dysk SSD M.2, 512 GB |  |  |
|  | - dodatkowy dysk HDD 1TB |  |  |
|  | - napęd DVD RW |  |  |
|  | - minimum 4 porty USB |  |  |
|  | - klawiatura + mysz |  |  |
|  | - system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit w języku polskim |  |  |
|  | - pakiet biurowy Microsoft Office Home&Business 2019 BOX w języku polskim |  |  |
|  | - oprogramowanie do sterowania urządzeniem w języku polskim lub języku angielskim |  |  |
|  | - monitor 24” o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli |  |  |
|  | - Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia warunków licencjonowania dostarczonego oprogramowania (m.in. warunki instalacji programu na dodatkowym komputerze) |  |  |
| 9. Zasilacze | - zasilacz awaryjny do podtrzymania pracy jednostki komputerowej i monitora - minimum 650VA, 230V, czas podtrzymania minimum 15 minut |  |  |
|  | - zasilacz awaryjny do podtrzymania pracy urządzenia – 10 kVA, 50-60 Hz, czas podtrzymania minimum 30 minut. |  |  |
| 10. Wyposażenie dodatkowe | - zestaw roztworów instalacyjnych i kalibracyjnych producenta aparatury, zestaw roztworów do strojenia aparatu i roztworów płuczących |  |  |
|  | - standardy wielopierwiastkowe o wykazanej spójności pomiarowej z SI producenta spełniającego wymagania ISO 17034 z certyfikatem dla pierwiastków wymienionych w punkcie 1 wymagań, niezbędne do instalacji, uruchomienia, kalibracji aparatu (wymóg konieczny: pierwiastki o jednakowym stężeniu) |  |  |
|  | - roztwór Mn do kontroli czułości aparatu |  |  |
|  | - wzorzec wewnętrzny dostosowany do rodzaju oznaczanych próbek |  |  |
|  | - dwa zestawy generacji wodorków i zimnych par rtęci dedykowany do systemu ICP-OES |  |  |
|  | - zamknięty obieg chłodzenia |  |  |
|  | - kompresor powietrza (jeśli wymagany), kompresor umieszczony w szafce dźwiękochłonnej, poziom hałasu poniżej 49 Db, wyposażony w regulator ciśnienia z manometrem, zawór odcinający oraz filtr usuwający wilgoć i cząstki stałe) |  |  |
|  | - wykonanie i podłączenie wentylacji niezbędnej do prawidłowej pracy urządzenia w docelowym miejscu instalacji w cenie urządzenia |  |  |
|  | - jeden mobilny stolik do transportu próbek |  |  |
| 11. Części zapasowe | - 12 zapasowych zestawów wężyków do pompy perystaltycznej oraz do odprowadzania ścieków |  |  |
|  | - 12 zapasowych zestawów wężyków do zestawu generacji wodorków i zimnych par rtęci |  |  |
|  | - zapasowy zestaw materiałów instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia aparatury |  |  |
|  | - zapasowy palnik |  |  |
|  | - zapasowy rozpylacz koncentryczny typu MiraMist |  |  |
|  | - zapasowa cyklonowa komora mgielna, szklana |  |  |
|  | - zapasowy zapasowych zestaw do podawania standardu wewnętrznego do systemu ICP -OES |  |  |
|  | - probówki plastikowe zakręcane płaskodenne o poj. 50 ml – 200 szt. |  |  |
|  | - probówki plastikowe zakręcane płaskodenne o poj. 25 ml – 200 szt. |  |  |
|  | - dostępność części zapasowych |  |  |
| 12. Szkolenia | - szkolenie w siedzibie Laboratorium z obsługi aparatury i oprogramowania w wymiarze 5 dni roboczych (40 h) w zakresie: przygotowania do pracy, uruchomienia, programu sterującego, konfiguracji parametrów pracy, konserwacji, zasad bezpieczeństwa użytkowania |  |  |
|  | - potwierdzenie szkolenia w formie zaświadczenia dla przeszkolonych pracowników Laboratorium |  |  |
|  | - opracowanie i wdrożenie metodyk do oznaczania pierwiastków wymienionych w punkcie 1 wymagań, w siedzibie Laboratorium, zakres tych prac nie będzie wliczany do godzin ww. szkolenia |  |  |
|  | - poprawność wdrożonych metodyk zostanie potwierdzona przez Laboratorium zadowalającymi wynikami PT/ILC, w przypadku wyników niezadowalających Dostawca zobowiązany jest do ustalenia przyczyny i podjęcia działań naprawczych w celu uzyskania zadowalających wyników PT/ILC |  |  |
|  | - wdrożenie aplikacyjne i stała pomoc merytoryczna w przypadku ewentualnych problemów związanych z uzyskaniem poprawnych wyników analitycznych |  |  |
|  | - dodatkowe dwa dni szkolenia aplikacyjnego po wdrożeniu metodyk i pracy samodzielnej w terminie uzgodnionym w czasie trwania gwarancji |  |  |
|  | - wsparcie aplikacyjne w zakresie wdrożenia nowych pierwiastków z normy PN-EN ISO 11885:2009 nie wymienionych w punkcie 1 wymagań |  |  |
| 13. Serwis gwarancyjny | - gwarancja na okres min 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  |  |
|  | - autoryzowany serwis gwarancyjny z czasem reakcji na wezwanie: do 48 h (max 2 dni robocze) |  |  |
|  | - serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania urządzenia z wyposażeniem |  |  |
|  | - obowiązujące przepisami prawa przeglądy techniczne oraz serwis w siedzibie Laboratorium w okresie gwarancji leżą po stronie Dostawcy są wliczone w cenę spektrometru |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bezpłatne naprawy zgłaszanych awarii/problemów (tel., e-mail), w tym bezpłatna robocizna, dojazd, części |  |  |
|  | - przegląd serwisowy w siedzibie Laboratorium (usługa bezpłatna) całego zestawu na miesiąc przed końcem gwarancji |  |  |
| 14. Serwis pogwarancyjny | - naprawy płatne po zgłoszeniu awarii z czasem reakcji do 48 h |  |  |
|  | - dostępność serwisu i części zamiennych przez okres 15 lat licząc od pierwszego dnia po ustaniu gwarancji |  |  |
|  | - w okresie do 5 lat, licząc od pierwszego dnia po ustaniu gwarancji dostarczenie bezpłatnie nowych wersji oprogramowania |  |  |
|  | - wsparcie aplikacyjne w zakresie ustawienia metod dla pierwiastków z punktu 1 wymagań a także dla pozostałych pierwiastków z normy PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |
| 15. Instalacja | - dostawa, montaż i instalacja aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |
|  | - dostosowanie istniejącej u Zamawiającego instalacji elektrycznej i gazowej do potrzeb eksploatacyjnych urządzenia |  |  |
|  | - montaż butli z gazem obojętnym (dostawa gazu po stronie Zamawiającego) |  |  |
|  | - wykonanie i podłączenie instalacji wentylacyjnej do urządzenia |  |  |
|  | - instalacja i uruchomienie spektrometru przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | - Dostawca zobowiązany jest do skonfigurowania i uruchomienia całości zamówienia |  |  |
|  | - wszystkie niezbędne prace, części związane z instalacją urządzenia w cenie urządzenia |  |  |
| 16. Wymagania dodatkowe | - wytyczne dotyczące rodzaju, ilości niezbędnych gazów |  |  |
|  | - instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |
|  | - Dostawca sporządza protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sprzętu i oprogramowania ze szczegółowym jego opisem |  |  |
|  | - dostarczenie certyfikatu CE |  |  |
|  | - dostawa aparatury z ubezpieczeniem w transporcie |  |  |

………………….. dn. ………………. 2020 r.                    …………………………………………….

(Pieczęć i podpis Dostawcy)